Санкт-Петербургский государственный университет

Академическая гимназия

Лаборатория оптики и спектроскопии

ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРА СФ-26 И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕДИ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НЕИЗВЕСТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Цели работы:

- Ознакомление с техническими данными, принципом действия и порядком работы на спектрофотометре СФ-26.

- Измерение спектра пропускания водного раствора медного купороса неизвестной концентрации.

- Определение коэффициента молярной экстинкции иона Cu2+ в растворе медного купороса и определение содержания меди в водном растворе медного купороса неизвестной концентрации.

ВНИМАНИЕ!

В спектрофотометре СФ-26 для установки нуля применен потенциометр 54 (рис. 1) с двухступенчатой плавной и грубой регулировкой. Во избежание поломки потенциометра и выхода всего прибора из строя плавно вращайте потенциометр в пределах угла, ограниченного упорами.

Не прикладывайте значительных физических усилий при установке нуля.

I. Техническое описание и инструкция по эксплуатации СФ-26.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Спектрофотометр СФ-26 предназначается для измерения коэффициента пропускания жидких и твердых веществ в области спектра от 186 до 1100 нм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спектральный диапазон, нм						от 186 до 1100

Относительное отверстие монохроматора				           1:11

Диапазон показаний шкалы коэффициентов пропускания, %	от 0 до 110

Возможна растяжка на всю шкалу: 10% от любого целого числа десятков процентов и 1% в области от 0 до 10%.

Диапазон измерений коэффициента пропускания (%)                      от 3 до 100

Основная погрешность измерений коэффициента пропускания 
в области спектра от 190 до 1100 нм, % абс., не более                                              1.

Среднее квадратическое отклонение измерений коэффициента пропускания, 
% абс., не более:

по шкале стрелочного прибора 0—110%				0,25

по шкалам-растяжкам на  стрелочном приборе			0,1

по табло цифрового вольтметра					0,1

Основная погрешность градуировки шкалы длин волн, нм, не более:

в области 186—300							0,1

в области 300—350							0,2

в области 350—400							0,3

в области 400—550							0,5

в области 550—1000						1,0

в области 1000—1100						5,0

Величина рассеянного излучения, % абс., не более:

при длине волны 200 нм	        			 	                          1

в видимой и ближней инфракрасной областях спектра	             	0,2

Источник питания — сеть                                                          220±22 В, 50 Гц.

Потребляемая мощность, BA						            170

Габаритные размеры спектрофотометра, мм		            	930590280

Масса спектрофотометра, кг.				                		75

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И СХЕМЫ СПЕКТРОФОТОМЕТРА

3.1. Принцип действия

Спектрофотометр СФ-26 рассчитан для измерения коэффициента пропускания исследуемого образца T, равного отношению интенсивности потока излучения I, прошедшего через измеряемый образец, к интенсивности потока излучения I0. падающего на измеряемый образец (или прошедшего через контрольный образец, коэффициент пропускания которого принимается за единицу), и выражаемого формулой

. (%)

Измерение производится по методу электрической автокомпенсации.

В монохроматический поток излучения поочередно вводятся контрольный и измеряемый образцы. При введении контрольного образца стрелка измерительного прибора устанавливается на деление 100% регулировкой ширины щели, и величину установившегося при этом светового потока принимают за 100% пропускания. При введении в поток излучения измеряемого образца стрелка измерительного прибора отклоняется пропорционально изменению потока, величина коэффициента пропускания отсчитывается по шкале, отрегулированной в процентах пропускания или единицах оптической плотности.

4. УСТРОЙСТВО СПЕКТРОФОТОМЕТРА СФ-26

Спектрофотометр (рис. 1) состоит из монохроматора 14 с измерительным прибором 15, кюветного отделения 16, камеры 17 с фотоприемниками и усилителем и осветителя 18 с источниками излучения и стабилизатором.

Рис. 1

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите в рабочее положение фотоэлемент и источник излучения, соответствующие выбранному спектральному диапазону измерений.

Закройте фотоэлемент, поставив рукоятку 53 (см рис. 1) шторки в положение ЗАКР, и рукояткой 30 установите ширину щели примерно 0,1 мм.

Включите тумблер СЕТЬ, после чего должны загореться сигнальная лампа СЕТЬ и сигнальная лампа Д или сигнальная лампа Н в соответствии с выбранным источником (при выполнении этой работы используется  лампа  накаливания и фотоэлемент для спектрального диапазона 600 – 1100 нм.).

Для включения после лампы накаливания дейтериевой лампы переключите конденсор рукояткой 34 (см. рис. 1), после минутного прогрева лампа автоматически загорается, одновременно загорается индикаторная лампа Д на передней панели.

Выключение спектрофотометра производите тумблером СЕТЬ.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Подготовка к измерению

5.1.1. Включите спектрофотометр, как указано в разделе 4 настоящего описания.

5.1.2. Установите требуемую длину волны, вращая рукоятку 26 (см. рис. 1) в сторону увеличения длин волн. Если при этом шкала повернется на большую величину, то возвратите ее назад на 3-5 нм и снова подведите к требуемому делению.

5.2. Измерение коэффициента пропускания

5.2.1. Установите на пути потока излучения контрольный образец, перемещая каретку 40. При отсутствии образца сравнения величина потока, проходящего через свободное окно держателя фильтров, принимается за 100% пропускания.

5.2.2. Установите стрелку измерительного прибора на нуль рукояткой 54 НУЛЬ.

5.2.3. Откройте фотоэлемент, поставив рукоятку 53 шторки в положение ОТКР.

5.2.4.. Установите стрелку измерительного прибора на деление «!00%», вращая рукоятку 30 механизма изменения ширины щели.

5.2.5. Установите в рабочее положение измеряемый образец, перемещая каретку рукояткой 40,  снимите отсчет по шкале пропускания T (или по шкале оптической плотности D).

5.2.6. Выведите из потока излучения измеряемый образец и введите контрольный образец, при этом стрелка измерительного прибора должна вернуться к делению «100%»

6. Измерения спектра пропускания

раствора медного купороса.

6.1. Для измерения спектра пропускания на место  контрольного образца установите кювету с дистиллированной водой, а на место измеряемого образца - кювету с раствором медного купороса.

6.2. Измерения следует проводить в диапазоне 500 - 1100 нм с шагом 20 нм. Результаты заносятся в таблицу 1:

| (нм) длина волны | Т (%) пропускания | (см -1) коэффициент поглощения |
| --- | --- | --- |
| 500 |  |  |
| 520 |  |  |
| 1100 |  |  |

Коэффициент поглощения  рассчитывается по формуле:

,  где

- коэффициент пропускания (= (%)/100),

d - толщина образца в см ( в нашем случае толщина кюветы d= 1 см ).

6.3. На листе  миллиметровой бумаги постройте спектр поглощения водного  раствора медного купороса, то есть зависимость = (). Из полученной зависимости определите длину волны, соответствующую положению максимуму полосы поглощения..

7. Определение коэффициента молярной экстинции-

иона Cu 2+ в растворе CuSO4.

7.1. Полосы поглощения, наблюдаемые в спектре поглощения CuSO4, обусловлены ионами Cu 2+. Интенсивность полос поглощения зависит от концентрации красящих ионов и их коэффициента молярной экстинции. Согласно закону Бугера-Ламберта - Бера:

, где

- концентрация растворенного вещества,

- коэффициент молярной экстинкции.

Таким образом -  , по сути, удельная  поглощательная  способность вещества.

7.2. Для определения коэффициента молярной экстинкции постройте  зависимость  коэффициента  поглощения  () в максимуме полосы поглощения (при  мах) от концентрации Cu 2+ .

7.2.1. Измерьте величину коэффициента поглощения  в максимуме полосы поглощения двухвалентной меди (max) в диапазоне концентраций 0 - 0,20 моль/литр, например, при пяти различных концентрациях   (можно взять, например,: 0,20; 0,15; 0,10; 0,05; 0,025, 0,00 моль/литр). Химическая формула медного купороса, используемого в работе: Cu2SO4· 5 H2O ( для справки: удельные веса: Сu-64, S -32, H-1, 0-16).

Для этого приготовьте  соответствующие  растворы  медного купороса в дистиллированной воде. Рекомендуется сначала приготовить раствор с концентрацией 0,20 моль/литр в количестве 20 миллилитров,   а затем разбавлять его дистиллированной водой до следующих концентраций. Объём кюветы примерно 5 мл. (Весы,  разновесы, порошок CuSO4, дистиллированная вода, посуда прилагаются).

8. Обработка полученных результатов.

По полученным значениям  и С требуется построить зависимость =(С),  которая в соответствии с  законом Ламберта-Бугера-Бера, должна иметь линейный характер.  Для построения прямой воспользуйтесь методом наименьших квадратов. Коэффициенты  а и b в уравнение y=ax+b определяются из выражений:

;

, где

yi – измеренные значения коэффициента поглощения ; xi – концентрация ионов меди; n - число измерений.

Дисперсия величин a и b:

, где

Полученное значение коэффициента  а в уравнении y=ax+b и есть искомое значения коэффициента молярной экстинкции  для иона Cu 2+ в максимуме полосы поглощения. Определите концентрацию ионов Cu 2+ в  растворе медного купороса, спектр пропускания которого был измерен в начале данной работы.

Определите погрешность измеренных величин. Подумайте о физическом смысле параметра b.